以下は、厚生労働省老健局振興課福祉用具・住宅改修係から、本会に提供のあった事故情報です。各都道府県・市町村介護保険担当者宛に発出されたメール通知「情報提供／福祉用具の重大製品事故報告について（H22.3.17）」の内容を知らせるものです。本会が、通知内容をワード文書に置き換えています。関係各位にご周知ください。　　（平成22年3月17日・ふくせん事務局）

■タイトル／【情報提供】福祉用具の重大製品事故報告について（H22.3.17）

■通知元　／厚生労働省老健局振興課福祉用具・住宅改修係

■通知先　／各都道府県・市町村介護保険担当者

■通知内容（以下の囲み）

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、

今般、標記について、消費者庁が公表した重大製品事故うち、介護ベッド及び歩行補助車に関する事故に

ついて、経済産業省より以下のとおり情報提供がありましたので、ご報告いたします。

２．製品起因が疑われる事故

（１）

○事故発生日：平成20年4月2日

○事故報告日：平成20年4月17日

○製　品　名：歩行補助車

○機種・型式：ヘルスバック　ライトミニ

○事業者名：象印ベビー株式会社

○被害状況：重傷1名

○事故内容：

当該製品を使用中に道の段差部分で折りたたまれ、転倒して重傷を負った。

当該製品は折りたたみ式で使用に当たっては、レバー（持ち手部分）を引き上げて開くと１次ロックが

掛かり、更に１次ロックが解除されることを防ぐ固定用の２次ロックを掛け２段階で固定するものである。

事故原因は、レバーを引き上げて開く際にゆっくりした動作で行うと、

１次ロックが掛かる手前で重くなり、ロックされたように誤認し、１次ロックが不完全な状態で、２次

ロックを掛けて使用したために、前輪が段差に当たった衝撃で車体が折りたたまれ、前方に転倒したもの

と考えられる。

○発生場所：東京都

（２）

○事故発生日：平成20年5月25日

○事故報告日：平成20年5月30日

○製　品　名：介護ベッド用手すり

○機種・型式：ＫＡ－０８９

○事業者名：パラマウントベッド株式会社

○被害状況：重傷1名

○事故内容：

当該製品のスイングアーム内の隙間に頭が入った状態で発見された。

事故原因は、当該製品のアーム内には頭部を横にすれば入り込めるほどのすき間があった。

スイングアームが９０度に開いた状態で固定されており、どのような経緯で入り込んだか不明であるが、

頭部がすき間に入り込み、抜けなくなったものと考えられる。

○発生場所：兵庫県

３．製品起因か否かが特定できていない事故

○事故発生日：平成22年2月23日

○事故報告日：平成22年3月12日

○製　品　名：歩行補助車

○被害状況：重傷1名

○事故内容：当該製品を使用中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。

○発生場所：香川県

なお、「２．製品起因が疑われる事故」（１）の「歩行補助車」につきましては、添付写真より介護保険に

おける福祉用具貸与の対象外とみられますが、高齢者による使用が予想される製品であるため、あわせて

ご確認ください。

以下のＵＲＬの経済産業省ＨＰ「製品安全ガイド」に公表情報を掲載しております。当該情報提供は

貴都道府県・市町村関連部局、関係団体へ情報提供しておりますが、連携の上、事業者及び利用者等に幅広く

情報提供いただくようお願いいたします。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に

使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。福祉用具は、

介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定

されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう

御理解・御協力願います。

（経済産業省　製品安全ガイド）

http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou100316_1.pdf

※リンク先から戻る際はファイルを開く を選択してください。（ふくせん事務局）